{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["全波长酶标仪"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"全波长酶标仪","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[2,11,2,14],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14],[24,0,24,14],[25,0,25,14],[26,0,26,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
[]
["设备名称","全波长酶标仪",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",1]
["一、技术要求"]
["1.孔板类型：96-和384-孔标准微孔板；"]
["*2.兼容超微量、微量检测板，可同时对16个2ul样本进行全光谱检测；"]
["3.温控：环境以上+2°C 至 45°C需带有防凝集功能，±0.2ºC @ 37ºC；"]
["4.震荡模式（包括但不限于）：线性震荡，三档速度可调；"]
["5. 具备自动光路径校正功能；"]
["6.软件：配备数据分析软件，除了控制仪器以外，还要具备对检测数据进行分析、编辑曲线、数据导出的功能；"]
["7.长寿命氙闪灯光源；"]
["8. *波长范围：200-1000nm，1nm步进；"]
["9.波长准确性：不大于±2nm；"]
["10. 波长重复性：±0.2nm；"]
["11.吸收光检测范围：0-4 OD；"]
["*12.吸收光分辨率：≤0.0001OD；"]
["*13.带宽：≤2.5 nm；"]
["*14. OD准确性：0-2 OD：±1% ±0.010 OD；2-3OD：±3% ±0.010 OD；"]
["15.重复性：0-2 OD：±1% ±0.005 OD； 2-3 OD：±3% ±0.005 OD；"]
["16.线性：0-2.5Abs，±2%（96孔板）；"]
["17. 散射光：<0.03% at 230 nm；"]
["18. 检测模式：光谱扫描，终点法，动力学法，孔域扫描法；"]
["*19.读板速度：96孔速度：<6秒；384孔速度：<10秒。"]
["二、配置要求"]
["主机一台、超微量检测板一个，配套品牌电脑一台。"]
["三、售后服务"]
["提供三年保修。"]