{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["全自动血液分析仪"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"全自动血液分析仪","index":0,"n_rows":26,"n_cols":15,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14],[24,0,24,14],[25,0,25,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","全自动血液分析仪",null,null,"国别","国产","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",9.95,"合计金额",19.9]
["一、技术要求"]
["1、工作原理：电阻抗法计数，无氰化物法检测HGB；"]
["2、检测参数：≥23项报告参数（含直方图）；"]
["▲3、标本用量：全血模式≤9.2μl，预稀释模式≤20μl；"]
["4、测量模式：全血模式、预稀释模式，独立血红蛋白测量系统；"]
["▲5、工作速度：＞65样本/小时；"]
["6、结果储存：≥400000份样本的全部参数和3个直方图；"]
["▲7、试剂系统：开放试剂或封闭试剂，提供原厂配套试剂、校准品、质控品，具有经省级以上CFDA认证的校准品溯源性证书；"]
["8、排堵功能：具有正反冲、高压灼烧、浸泡等多种排堵方式；"]
["9、报警提示：主界面具有WBC、RBC、PLT结果异常报警功能；"]
["10、显示屏：彩色液晶触摸显示屏，同屏显示全部检测结果、直方图、病人信息及报警提示；"]
["11、试剂管理：主机内置主要试剂；"]
["12、数据传输： ≥4个USB接口，提供无线网卡适配功能，适配小型实验室搭建无线网络传输数据；"]
["13、报告打印：打印中英文报告，格式可选，内置高效热敏打印机，可选USB接口打印机；"]
["14、工作环境：自动适应100V~240V电源，≤300VA，50Hz/60Hz，10~30℃；"]
["15、线性范围：WBC：0~280×109/L；RBC：0~8×1012/L；HGB：0~260mg/ml；PLT：0~3000×109/L；"]
["▲16、生产厂家的实验室获得CNAS认证，提供证明文件；"]
["▲17、同系列产品获得FDA认证提供证明文件。"]
["二、配置要求（单台配置）"]
["1、原装进口彩色激光多功能一体机，需涵盖打印/复印/扫描/传真等功能；"]
["2、品牌电脑（Intel平台，Windows7操作系统；CPU2.8GHz，双核，三级缓存2MB；硬盘容量1T，SATA串行，7200转/分钟）；"]
["三、服务要求"]
["提供三年保修。"]