{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["4℃冷柜"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"4℃冷柜","index":0,"n_rows":21,"n_cols":15,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","4℃医用冷柜",null,null,"国别","国产","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",12,"参考报价",1.1,"合计金额",13.200000000000001]
["一、技术要求"]
["1、立式，上、下双门，箱内有效容积>356L；"]
["▲2、箱内温度控制范围：2℃～8℃；"]
["3、电子温控器控温，箱内温度数字显示，温度控制精度0.1℃，操作方便简洁，温控器密码设计；"]
["4、多种故障报警（高低温报警，传感器故障报警、断电报警）两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警，温控器内置超级电容（电池），满足产品断电后继续显示箱内的实时温度；"]
["▲5、上下双门结构，减少开门后冷气外漏，降低耗电量；"]
["▲6、门体双层玻璃，采用电极式加热防凝露设计， 32℃环温85%湿度下门体无凝露，物品清晰可见；"]
["7、冷凝水自动蒸发，无需人工操作；"]
["8、带有可锁定的移动脚轮和门止档；"]
["9、门体上自带锁的同时，侧面增加了锁扣，支持用户自行挂锁，双门四锁结构真正实现储物安全；"]
["10、电压：220V±10％；"]
["▲11、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证；"]
["▲12、产品具有医疗器械注册证；"]
["13、提供所投产品型号3C认证证书；"]
["14、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；"]
["15、使用名牌电机和风机，压缩机，保证产品部件的质量和整机可靠性。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]