{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["4度冰箱"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"4度冰箱","index":0,"n_rows":48,"n_cols":15,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14],[24,0,24,14],[25,0,25,14],[26,0,26,14],[27,0,27,14],[28,0,28,14],[29,0,29,14],[30,0,30,14],[31,0,31,14],[32,0,32,14],[33,0,33,14],[34,0,34,14],[35,0,35,14],[36,0,36,14],[37,0,37,14],[38,0,38,14],[39,0,39,14],[40,0,40,14],[41,0,41,14],[42,0,42,14],[43,0,43,14],[44,0,44,14],[45,0,45,14],[46,0,46,14],[47,0,47,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                              "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","4℃医用冰箱",null,null,"国别","国产","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",10,"参考报价",0.5,"合计金额",5]
["需求一：4℃冷箱八台："]
["一、技术要求"]
["1.整机外部尺寸：宽≤600mm，深≤615mm，高≤1950mm；"]
["2.整机内部尺寸：宽≥560mm，深≥500mm，高≥1290mm；"]
["3.报警系统：有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；远程报警可通过链接手机实现，可及时打印温度记录表；"]
["4.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警不少于24小时；并能以手机短信的方式及时通知；"]
["5.风冷系统：采用冷凝风机，采用风冷式结构，箱内温度稳定均匀； 可在15分钟内降至冰箱设定温度；"]
["6. 大屏幕LED数字温度显示，便于观察；"]
["7. 安全门锁设计，防止随意开启；"]
["8. 人性化设计：多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；"]
["9.带宽电压设计，适合电压范围为220-250v；"]
["10.左右双开门（非推拉门）设计，开门小于90°自动关门；"]
["11.双层保温玻璃门，门体带有防凝露加热功能，有机械断电保护装置；"]
["12.不锈钢接水盒自蒸发设计，耐腐蚀，节省人力；"]
["13.采用顶置压缩机（非底部内藏式）设计，最大程度降低机舱占用冰箱有效空间，同时加速散热；"]
["14.内设LED照明灯，热量产生少，节能；"]
["▲15.有效容积（内部尺寸相乘）：≥310 L；"]
["16.温度范围：2-8℃，精度0.1℃；"]
["17.电源功率电压：220V/50Hz/1000W；"]
["▲18.选配同品牌无线冷链监控联网系统，实现远程短信、电话语音报警，温度实时记录功能，（提供产品相关证书）；"]
["19.生产企业通过ISO13485，ISO9001,ISO14001认证（复印件加盖制造商公章）。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]
[" "]
["需求二：4℃冷箱两台："]
["一、技术要求"]
["▲1. 温度范围：冷藏2~8℃   冷冻-10~-26℃；"]
["▲2. 容积：冷藏：≥127L  冷冻：≥78L；"]
["3. 外形尺寸：590*627*1685；"]
["4. 温度数字显示，冷藏温度2~8℃，冷冻温度-10~-26 ℃可调；"]
["5. 可根据用户需要设定高低温报警温度点；"]
["6. 具有超温报警功能，便于及时掌握冷藏箱异常状态；"]
["7. 可选择的声、光报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）；"]
["8. 采用名牌压缩机，无氟制冷剂，更环保；"]
["9. 内藏式系统制冷，整体美观，冷冻力强；"]
["10. 冷藏室增加风机设计，冷藏温度更均匀；"]
["11. 触摸按键大屏幕LED 显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度；"]
["12. 白色LED 照明系统，更安全、节能；"]
["13. 特制的开关门止档，让您关门更轻松；"]
["14. 透明抽屉结构，便于观察储藏物品；"]
["15. 配备独立门锁扣，可配备双挂锁，安全可靠；"]
["16. 底部脚轮设计，方便移动；"]
["▲17.具有医疗器械注册证。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]