{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["负20冰柜"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"负20冰柜","index":0,"n_rows":17,"n_cols":15,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","负20℃医用冰柜",null,null,"国别","国产","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",25,"参考报价",1.5,"合计金额",37.5]
["一、技术要求"]
["1.有效容积：>260升"]
["2．外部尺寸：1800mm>外部高度>1660mm ，1500mm>内部高度>1400mm"]
["3.温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在-10℃~-25℃"]
["4.安全系统：高低温报警、传感器故障报警"]
["5.压缩机：知名品牌压缩机，环保无氟制冷剂"]
["▲6.安全设计：安全门锁扣，门锁位于门体上方，可随意配锁方便使用"]
["▲7.人性化：抽屉设计，共7个抽屉，方便物品存放"]
["8.宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用"]
["▲9.标配无线冷链监控系统，具有实时数据查询功能，时间温度二维图标报告打印功能，具有短信电话报警功能"]
["10.产品通过国家强制3C认证，并附3C完整检测报告"]
["11.产品具有医疗器械注册证"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修"]