{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["凝胶成像系统"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"凝胶成像系统","index":0,"n_rows":23,"n_cols":15,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","凝胶成像系统",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",19.5,"合计金额",39]
["一、技术要求"]
["▲1.真实像素≥380万（非有效像素，非软件差值拟合提高获得）"]
["2.图像深度：12bit，可动态扩展到16 bit"]
["3.动态范围：3.6，可动态扩展到4.8"]
["4.灰度值：4096/65536"]
["5.读出噪音：≤ 8 e rms"]
["▲6.镜头：F1.2/8 - 48 mm电动变焦镜头，可以升级至符合GLP标准的自动反馈镜头"]
["▲7.配不少于6位电动滤光片轮且标配一个紫外滤光片，可灵活选配其它滤光片"]
["▲8.透射光源：配302nm UV透照仪（20cm x 20cm）, 标配白光转换板，白光面积≥30x 30cm，满足透射白光要求，配470nm蓝光透照仪，可用于UltraPower, Ethidium bromide, GelGreen, GelRed, SYBR Gold, SYBR Green, SYBRSafe, SYPRO Orange, SYPRO Ruby等染料的检测"]
["9.落射光源：标配双白光落射灯，可灵活选配各种规格紫外及蓝光落射灯"]
["10.光发射不均一性的校正：中性屏技术，获得更均一真实图像"]
["11.暗箱：全封闭暗箱，CCD及变焦镜头密封于防护罩里面，不能裸露在箱体外，标配自动电磁门锁，高度的安全性，自动紫外切断功能"]
["12.软件：标配两个独立的图像分析软件和图像捕捉软件"]
["13.图像采集软件：标配功能强大的专业图像捕捉软件，单键功能软件，操作极其简单方便"]
["14.分析软件：标配专业分析软件，单键功能软件，操作极其简单方便"]
["15.应用范围：适用于所有UV和白光的分析，包括EB、考兰、银染、各种荧光样品、杂交膜和放射自显影胶片等"]
["二、配置要求"]
["仪器主机一台、302nm紫外透照仪一个、蓝光透照仪一个，电动七位滤光轮及UV滤光片一个、图像捕捉软件和图像分析软件各一套，配备品牌电脑一台"]
["三、售后服务"]
["提供三年保修"]